背心式高频（胸壁）震动排痰仪采购项目

比选文件

## 项目名称：背心式高频（胸壁）震动排痰仪采购项目。

## 二、项目内容及最高限价

| 包号 | 设备（器械）名称 | 数量★ | 最高限价 （元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 背心式高频（胸壁）震动排痰仪 | 1台 | 30000.00 | 参数及相关要求附后 |

- 三、申请人参加本采购项目，应当具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次采购项目前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于有关行政处罚期间，未处于投标禁入期内。

6、法律、行政法规规定的其他条件：

6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同采购申请人，不得参加同一合同项下的采购活动。

6.2供应商单位及其法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录。

6.3拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的采购申请人参加本次采购活动；

7、采购产品为医疗器械，供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供供应商经营该产品的许可／备案证明材料；所投产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求并提供产品的注册／备案证明；

- 8、本项目不接受联合体投标。

四、技术参数

- 1、工作压力：1-30mmHg连续可调

- 2、工作频率：1-20Hz连续可调

- 3、工作时间：治疗时间1-30min

- 4、气囊背心类型：有背心式气囊背心，可选配重复性使用，适用各年龄段及不同体型人群。气囊背心设计具有可拆卸式设计，配单人使用气囊内衬，避免交叉污染。外层可拆洗后与内层气囊重新组装。

- 5、空气导管配置：双空气导管，内置金属丝支撑，可自动锁定，接口处软硅胶接头，管路闭合严密，不易损坏。

- 6、治疗信息储存查询功能：具有储存和查询患者历史治疗信息的功能。

- 7、咳嗽暂停功能：支持咳嗽暂停功能，灵敏度3档可调，咳嗽暂停时间调节范围：5-300s.

- ★五、商务要求

1、交货时间

自合同签订之日起30日内完成交货及安装调试。

2、交货地点

大邑县人民医院。

- 支付方式

合同签订货物安置验收合格后，采购人签署《验收报告单》后，中标人向采购人提供有效合法发票后30日内支付合同总金额的95%，装备安装调试并验收合格之日起满一年后无质量问题，采购人收到中标人提供的有效合法发票30日内无息支付合同总金额的5%。

4、售后服务

4.1.质量保证期：需提供自验收通过之日起不低于2年的质保服务，质保范围为整机质保。从采购人验收合格之次日起算，终身维修，质保期内维修费用由供应商承担，质保期外的维修费用低于市场价并由采购人承担，所涉及的软件部分终身免费升级换代，并提供全套技术资料。

供应商在保修期内应定期提供预防性保养服务至少2次/年 (每半年巡检一次)，所需费用由供应商承担。

在设备保修期内，零配件维修更换产生的所有费用（含零配件费用）均由投标人承担。

4.2.供应商负责派合格的工程师到用户现场进行设备安装、调试，达到正常生产要求，采购人经验收合格后签字确认。国产设备生产日期须在交货日期前6个月以内生产，否则采购人不予验收。

4.3.供应商应保证设备生产商和/或其售后服务商提供人工保修和含配件保修价格，提供优惠折扣。

4.4.质量保证期后，供应商应保证设备生产商和/或其售后服务商在接到招标人即买方通知后应及时派工程师到甲方现场以优惠的价格进行维修。

4.5.终身零配件供应：投标人应保证设备停产后的备件供应保证10年，并以优惠的价格提供该设备所需的维修零配件。

投标人应保证设备停产后十年的备件供应，其价格不超过本次投标的零备件报价的80%，且保证在以后市场价下降时相应下调。保修期后，供应商仍应上门维修，维修设备只收取零配件费用，供应商专业技术服务人员的一切费用全部自理。

4.6.培训：

培训：供应商应为采购人提供现场培训至少2名（含2名）工作人员（1名医师/技师、1名工程师），直至能正确熟练地使用。

受训人员达到熟练掌握中标设备的操作规程与技能，并具有解决日常维护和基础维修的能力；并提供持续的提高专业应用技能及学术支持平台。

供应商需为本项目配备不少于一名的原厂维修工程师，（提供工程师名单和联系方式（手机号或座机号））或供应商提供书面承诺函，承诺中标后1个月内，在项目所在地省份提供原厂的维修工程师进行服务（提供供应商的承诺函原件）。

4.7质保期内出现中标产品质量问题，卖方在接到买方通知后立即响应，并在4小时内派专业技术人员到达甲方现场，8小时内解决问题，24小时内不能修复，投标人必须及时提供备用设备确保临床使用。

- 注意：本章标注“★”的内容为本次采购项目的最低要求，为实质性要求，不允许有负偏离。

六、评分标准

| 序号 | 评分 因素 | 权值(分) | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 60 | 所有报价的最低报价确认价为基准价，报价得分＝（基准价/确认价）×价格权值。 |
| 2 | 技术参数指标质量 | 35 | - 能完全响应采购需求的得满分，每有一项负偏离扣5分，不能满足的不得分。 |
| 3 | 售后服务 | 5 | 所有售后服务质保期最长的为基准数，最终得分=（各公司报的质保期数/基准数）×权值 |
| 总 分 |  | 100 |  |

1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2、评分标准中要求提供的证明材料须清晰可辨。