**大邑县人民医院一批医疗设备购置项目**

**比选文件**

## **项目名称：一批医疗设备购置**项目。

## **预算金额：人民币34400.00元。**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 预算总价（元） |
| 1 | 音频电疗机 | 3 | 台 | 1800 | 5400 |
| 2 | 五官超短波治疗仪 | 1 | 台 | 13000 | 13000 |
| 3 | 固定式电池供电骨组织手术设备 | 2 | 把 | 8000 | 16000 |
| 合计（元） |  |  |  |  | 34400 |

**三、比选申请人参加本次比选活动，应当具备下列条件：**

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于有关行政处罚期间，未处于投标禁入期内。

6、法律、行政法规规定的其他条件：

6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同比选申请人，不得参加同一合同项下的比选活动。

6.2供应商单位及其法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录。

6.3拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的比选申请人参加本次比选活动；

1. 本项目不接受联合体参加比选；

8、采购产品为医疗器械，供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供供应商经营该产品的许可／备案证明材料；所投产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求并提供产品的注册／备案证明材料。

**四、技术参数要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | ★数量 | 单位 | 技术参数 |
| 1 | 音频电疗机 | 3 | 台 | **用途：**  1.本机具有消炎、消肿、止痒的作用  2.促进神经血管功能恢复的作用。  **特点：**  1.设有输出先回零保护装置。  2.数字显示，输出强度直观明了  3.治疗定时时间到声光提示，并自动停止输出。  **技术指标：**   1. 输出频率：分1、1.5、2、2.5、3kHz共五档，允许偏 差±10%   2.输出电流（等幅正弦波负载500Q+10%）：输出电流0~50mA，分强、弱二档，连续可调。 3.输出电流稳定度：当负载阻抗变化+50%时，输出电流变化<5%。 4.定时时间：分10、15、20、25、30、40、50、60min八档，允许偏差+10%。 5.使用电源：~220V，50Hz。额定输入功率：20VA。 6.工作 制：连续工作时间≥4h。 7.使用环境：环境温度为5°~40°℃，相对湿度≤80%。 |
| 2 | 五官超短波治疗仪 | 1 | 台 | **用途：**  适用于对人体进行止痛、解痉、消炎、五官各部位的辅助治疗，需为台式机。治疗电子定时、声光提示，光柱显示输出强度使用明了直观，先回零保护装置，并配备金属软管治疗臂使用方便等优点。  **主要性能指标：**  1.输出功率：50W 允许偏差±20%。  2.工作频率：27.12MHz 允许偏差±0.6%。  3.治疗时间：分10、15、20、25、30min五档，允许偏差±10%。  4.使用电源：～220V, 50Hz。额定输入功率280VA。  5.工作制：连续工作4h。  6.环境温度：5℃～40℃,相对湿度≤80%。  7.外形尺寸：460mm×380mm×400mm，重量：21kg。  **配置清单：**  8.保险丝管：T1.5A 2只、T8A 1只、F400mA 4只。  9. 大、中、小号硅橡胶圆电极各1对: 大φ90mm;中φ75mm;小φ53mm。  10.治疗臂：2支。 11.测试用日光灯管1支。 12.硅胶输出线2条。  13.电源线1条。 |
| 3 | 固定式电池供电骨组织手术设备 | 2 | 把 | **技术参数：**  **固定式电池供电骨组织手术设备（骨钻）；**  **标准配置清单：**  1．主机 1件  2．电池（BJ1001） 2节  3．充电器（BJ1002） 1只  4．消毒通道（BJ1004） 1只  5．钻夹头钥匙（BJ1005） 1把  6．包装箱 1只  技术参数：  1．可整机高温高压消毒，耐135℃高温；  2. 输出功率≥105W；  3．采用进口电机；  4．转速0～1200转／分；  5．扭矩2.9牛顿·米；  6、钻夹头有效夹持0.1mm～8.0mm；  7. 急停时间≤0.1s；  8、充电器输入电压交流100V250V 50/60HZ  9．使用免消毒电池；  10．电池电压14.4伏；1800mAh；  11．铝合金外壳；  12. 噪音 ≤60dB  13. 温升 ≤25℃  14．通过CE认证；  15. 通过ISO13485认证  **固定式电池供电骨组织手术设备（空心钻）**  **标准配置清单：**  1．主机 1件  2．电池（BJ8001） 2节  3．充电器（BJ8002） 1只  4．消毒通道（BJ1004） 1只  5．钻夹头钥匙（BJ8005） 1把  6．包装箱 1只  **技术参数：**  1．可整机高温高压消毒，耐135℃高温；  2．采用进口电机；  3．转速600转／分；1100转/分  4、钻夹头夹持口径0.1～4.5mm  5、空心通孔直径最大3.0mm  6．使用免消毒电池；  7．电池电压7.2伏；1800mAh；；  8．铝合金外壳；  9．通过13485认证；  10.通过CE认证； |

## ★五、商务要求

1、交货时间

自合同签订之日起20日内完成交货及安装调试。

2、交货地点

大邑县人民医院。

1. 支付方式

合同签订货物安置验收合格后，采购人签署《验收报告单》后，中标人向采购人提供有效合法发票后15日内支付合同总金额的95%，装备安装调试并验收合格之日起满一年后无质量问题，采购人收到中标人提供的有效合法发票15日内无息支付合同总金额的5%；

1. 售后服务

4.1质量保证期：自采购人验收合格之次日起≥2年。从采购人验收合格之次日起算，终身维修，质量保证期内零配件维修更换产生的所有费用（含零配件费用）均由供应商承担，要求供应商提供此设备主要配件报价。质量保证期外的维修费用低于本次投标的主要零配件报价的 80%价格并由采购人承担。供应商中标后，在合同签订时需提供质量保证期的承诺函。

4.2供应商负责派合格的工程师到用户现场进行设备安装、调试，达到正常使用要求，采购人经验收合格后签字确认。

4.3终身零配件供应：供应商应保证设备使用期间终身供应零配件，且保证在以后市场价下降时相应下调。质量保证期后，供应商仍应上门维修，维修设备只收取零配件费用，供应商专业技术服务人员的一切费用全部自理。

4.4培训：供应商需为采购人提供现场培训，受训人员为至少2名（含2名）工作人员（1名医师/技师、1名工程师），受训人员接受培训后需达到熟练掌握中标设备的操作规程与技能，并具有解决日常维护和基础维修的能力。

4.5供应商需为本项目配备不少于一名的维修工程师，（提供工程师名单和联系方式（手机号或座机号））或供应商提供书面承诺函。

4.6中标产品出现质量问题，供应商在接到采购人通知后响应，并在8小时内派专业技术人员到达采购人现场，24小时内解决问题，24小时内不能修复的，供应商必须提供备用设备确保临床使用。

**5、供应商特殊资格条件**

采购产品为医疗器械，供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供供应商经营该产品的许可／备案证明材料；所投产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求并提供产品的注册／备案证明。

**六、综合评分明细表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分 因素** | **权值(分)** | **评分标准** |
| 1 | 报价 | 60 | 所有报价的最低报价确认价为基准价，报价得分＝（基准价/确认价）×60。 |
| 2 | 技术参数指标质量 | 35 | 1. 能完全响应采购需求的得满分，每有一项负偏离扣5分，不能满足的不得分。（若涉及有配套试剂或耗材的必须在四川省药械集中采购及医药价格监管平台挂网产品，否则一票否决） |
| 3 | 售后服务 | 5 | 所有售后服务质保期最长的为基准数，最终得分=（各公司报的质保期数/基准数）×5 |
| 总 分 | | 100 |  |

注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

**以上所有内容标注“★”是实质性要求，供应商必须达到，未达到不能参与投标。**