大邑县人民医院甲状腺手术器械组合包购置项目

比选文件

## 项目名称：甲状腺手术器械组合包购置项目。

## 预算金额：人民币48000.00元。

| - 序号 | - 产品名称 | - 数量 | - 单位 | - 单价限价（元） | - 总价（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 甲状腺手术器械器械包 | - 1 | - 个 | - 48000 | - 48000 | - 详见技术参数 |
| - 合计（元） |  |  |  |  | - 48000.00 |  |

三、比选申请人参加本次比选活动，应当具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于有关行政处罚期间，未处于投标禁入期内。

6、法律、行政法规规定的其他条件：

6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同比选申请人，不得参加同一合同项下的比选活动。

6.2供应商单位及其法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录。

6.3拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的比选申请人参加本次比选活动；

- 本项目不接受联合体参加比选；

8、采购产品为医疗器械，供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供供应商经营该产品的许可／备案证明材料；所投产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求并提供产品的注册／备案证明材料。

- 四、技术参数

- ★整体要求：满足临床手术需求。

- ▲1、U-左弯、U-右弯、U-直工作长度≥220mm，减少手术造口处组织皱缩，适用高大人群；

- 2、甲状腺牵开器：由GB/T 20878-2007标准中的16号钢材料制造，经固定后垂直拉力65N，变形不超过1cm，可通过调整齿形螺纹套调节悬吊杆角度，并可上下调节高度，自由度高；

- ▲3、U-左弯、U-右弯、U-直甲状腺拉钩：由GB/T 20878-2007标准中的16号钢材料制造，组织拉钩内外表面粗糙度Ra应在0.5μm～0.8μm，具有不小于65N的弹性拉力。拉钩头宽37.5～41.5mm，钩头部分与钩体角度为30度，要求带有半埋式吸引管，不影响器械操作的同时可以有效吸引手术中能量器械产生的烟雾，术中无烟雾或水汽影响视野；

- 4、L状拉钩：由GB/T 20878-2007标准中的16号钢材料制造，组织拉钩内外表面粗糙度Ra应在0.5μm～0.8μm，具有不小于65N的弹性拉力。用于手术初始建立腋窝至甲状腺之间的腔道。

- ▲5、甲状腺拉钩、甲状腺牵开器整体使用统一材质；

- ▲6、甲状腺拉钩内外表面处理效果达到：哑光，

- 7、甲状腺拉钩及甲状腺牵开器的焊接部分牢固可靠，无虚焊、脱焊或堆焊现象。

- 8、甲状腺拉钩及甲状腺牵开器的外观整洁、圆滑，无锋棱、毛刺、划痕等表面缺陷；

- ▲9、甲状腺拉钩具有良好的耐腐蚀性能，不会产生腐蚀现象；经沸水试验法，试验后表面状态不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定；经氯化钠溶液试验法，试验后表面状态不低于YY/T0149-2006中的6.6b级的规定。

- 甲状腺牵开器的铆钉牢固地铆合在相应的部位上，无松动、脱落现象，鳃轴铆钉牢固地被固定，工作时不会产生跟动现象；

- 甲状腺牵开器的可调节活动部位，调节自如、灵活，无卡滞现象；

- 可与各种拉钩配套使用，用于甲状腺外科手术时辅助手术牵开。

- ★五、配置清单

| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲状腺牵开器 | / | 套 | 1 | 与 U 型拉钩配套使用，用于腔镜甲状腺手术时辅助手术牵开) |
| 2 | 甲状腺拉钩 | U-右弯 | 个 | 1 | 带冲洗头 |
| 3 | 甲状腺拉钩 | U-左弯 | 个 | 1 | 带冲洗头 |
| 4 | 甲状腺拉钩 | U-直 | 个 | 1 | 带冲洗头 |
| 5 | L状拉钩 | L-17 | 个 | 2 |  |
| 6 | （铝盒金箱）专用器械包装盒 | / | 个 | 1 |  |
| 7 | 消毒盒 | / | 个 | 1 |  |

- ★六、商务要求

- 交货时间：自合同签订之日起30日内完成交货及安装调试。

- 交货地点：大邑县人民医院

- 报价要求：投标人报价为投标人为完成本项目所需的一切费用，包含但不限于中标后设备运输、收发货、安装、调试及培训及设备使用前必须进行的检测或监测等。国家法律法规规定设备使用前必须进行的检测或监测，均由中标人负责，采购人不再额外支付任何费用。

- 支付方式：签订合同生效，供应商完成交货及安装并通过采购人验收，采购人收到供应商出具的有效发票后且经采购人审核无误，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 95.00%，余款5%作为质量保证金，验收后1年期间无质量问题，采购人收到供应商出具的有效发票15日内无息支付该费用。

- 5、质量保证期：自采购人验收合格之次日起≥3年，质保范围为整套质保。

- 6、售后服务：

6.1供应商派专人负责该产品售后服务，提供联系人和联系方式。

6.2供应商负责派合格的工程师到用户现场进行设备安装、调试，达到正常生产要求，采购人经验收合格后签字确认。中标人提供的所有货物为全新设备，所交货物生产日期距验收日期不超过半年。

6.3质量保证期内所有费用（零配件和维修费用）由供应商承担。

- 7、质量保证期内出现中标产品质量问题，供应商在接到采购人通知后立即响应，并在4小时内派专业技术人员到达采购人现场，8小时内解决问题，24小时内不能修复的，供应商必须及时提供同型号备用设备确保临床使用。

- 8、设备质量保证期内同一故障现象经中标人 3 次维修仍不能达到合同约定的质量标准，采购人有权要求更换同型号全新设备，或无条件退货。

- 七、评分标准

| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 评标分值 | 客观/主观 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细评审 | 技术、服务要求 | - 投标人针对采购文件技术要求”中一般技术参数条款的响应得分规则如下： 1、投标人针对“技术参数要求”中一般技术参数条款的响应得分规则如下（一般技术参数条款指未标注“▲”的条款）：一般技术参数条款响应得分=（投标人满足一般技术参数条款的数量÷技术参数要求中一般技术参数条款的总数量）×10分。 2、投标人针对“技术参数要求”中“▲”技术参数条款的响应得分规则如下：“▲”技术参数条款响应得分=（投标人满足“▲”技术参数条款的数量÷技术参数要求中“▲”技术参数条款的总数量）×40分。 注： ①文件以一级序号数字（如“1.”“2.”“3.”…）为一条（标题除外）；数字序号下有多级序号的，以最小级数字序号为一条； ②针对标注“▲”号的技术参数，若技术参数要求提供对应证明材料，应按要求提供；若技术参数未要求提供证明材料，投标时需提供生产厂家的印刷资料或生产厂家的说明书或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告等，若未提供有效证明材料则该参数将被视为不满足； ③针对一般条款的技术响应，若技术参数要求提供对应证明材料，应按要求提供，否则对应技术参数条款将视为不满足。 | 50 | 客观 |
|  | 实施方案 | 根据投标人针对本项目提供的实施方案来进行综合评审，方案至少应包含：①供货及运输方案、②技术保障方案及安装调试方案、③售后服务方案、④应急预案、⑤医护人员培训方案； 投标人编制的实施方案包括以上5项内容的得20分，每有一项内容缺失扣4分；每有一项内容有缺陷的扣2分，直至本项分值扣完为止。(注：内容缺陷是指：存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容、不利于项目实施等任意一种情形。) | 20 | 主观 |
| 价格分 | 价格 | 满足招标文件要求且投标价格最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价／报价)× 30%×100。 | 30 | 客观 |

注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

注：1.“★”的条款为本项目的实质性条款，不满足将做无效投标处理。